# Stanovení chlorofylu a

Planktonní vzorky

- čerstvý vzorek vody protřepat a přelít přes jemné síto

- dostatečné množství vzorku vody (podle množství fytoplanktonu) přefiltrovat přes skleněný filtr (WHATMAN GF/F nebo GF/C) ve fritě nebo pomocí membránové filtrace

- filtr složit pinzetou a rozstříhat do centrifugační zkumavky

- do zkumavky přidat 7,2 ml extrakční směsi (90% aceton : methanol v objemovém poměru 5:1)

- obsah zkumavky zhomogenizovat

- zkumavky dát ve stojánku na 2 minuty do vodní lázně o teplotě 65 °C

- ochladit zkumavky proudem studené vody

- zkumavky odstředit při 3000 otáč./min. po dobu 15 minut (pokud má centrifuga chlazení, chladit při 5 °C)

- na spektrofotometru změřit absorbanci supernatantu při vlnové délce 664 nm

- do kyvety přidat jednu kapku 10% HCl a opět změřit absorbanci

K výpočtu koncentrace korigovaného chlorofylu a použijeme tento vzorec:

c =  28,9. (Ao – Aa).7,2/ V.d

c … koncentrace chlorofylu a v µg.l-1

Ao … absorbance před okyselením

Aa … absorbance po okyselení

V … objem vzorku v l

d … délka kyvety v cm

Modifikace pro biofilmové vzorky

- Řasové nárosty příslušné velikostní frakce sedimentu (zrna > 40 mm) oškrabat sterilním kartáčkem na zuby do redestilované vody

- Suspenzi přefiltrovat přes skleněný filtr (WHATMAN GF/F nebo GF/C) ve fritě nebo pomocí membránové filtrace

- Dále postup podle bodů 3-10 uvedených pro zpracování planktonních vzorků

- Zjistit plochu, případně navážku (sušina při 105 oC) zrn sedimentu, ze kterých byl získán řasový materiál